## Formulario de EETT
CONCURSO DE OFERTAS N° 72/2026: ADQUISICIÓN DE “SISTEMA DE RADIOGRAFÍA DIGITAL ULTRA PORTÁTIL CON PLATAFORMA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA EL TAMIZAJE Y APOYO DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS”
ANEXO VII
FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Empresa:
RUC:
[6 empty] | CUMPLE |  | NOMBRE DE DOCUMENTO | Nº DE PÁGINA/S | COMENTARIOS
Item N° | Sub item N° | Descripción | Especificaciones técnicas | Unidad de medida | Cantidad | SI | NO
1 |  | Sistema de rayos X digital ultra portátil y liviano, kit básico (sin accesorios) |  | Kit | Hasta 6
1 | 1.1 | Generador de Rayos X | Generador de rayos X de alta frecuencia: | Unidad
1. Rango de voltaje: 50 kV a 90 kV, preferiblemente mostrado digitalmente
2. Preferiblemente, rango de radiación generado por rayos X de al menos 0.20 a 2.5 mAs y visualizado digitalmente.
3. Corriente máxima de filamento: al menos 2 mA a 90 KV Tubo de rayos X y colimador:
4. Ánodo fijo o giratorio con un tamaño de punto focal ≤ a 0,8 mm. Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo al menos 10,000 HU
5. Preferiblemente alarma de alta temperatura del ánodo y bloqueo automático para alta temperatura del tubo
6. Colimador de hojas múltiples con luz de centrado del paciente. Filtración total con colimador ≥ a 2,5 mm Al.
Características de exposición:
7. Rango de tiempo de al menos 0.01 a 1.3 s preferiblemente con al menos 20 pasos.
8. Preferiblemente con función de control automático de la exposición.
9. Preferiblemente con posible control remoto / interruptor de liberación de exposición desmontable. Por favor, especifique la distancia máxima de operación
Alimentado por batería recargable
10. Con un rango de fuente de energía de recarga de al menos 220 a 240 V 50 a 60 Hz o una matriz de transformador / condensador apropiado que se debe incluir para alcanzar este rango
11. Corrector / estabilizador de voltaje para permitir operaciones seguras y estables a ± 20% del voltaje nominal local.
12. La capacidad total debe permitir 100 radiografías de tórax a 90 KV.
13. Tiempo de carga (vacío a lleno) no superior a 5 horas. Preferiblemente con indicador / alarma de "batería baja"
Otros requerimientos:
14. Condiciones de almacenamiento: Puede almacenarse a una temperatura ambiente de +10°C a +40°C a una humedad relativa de 15 a 80% y funcionar continuamente a una temperatura ambiente de +15°C a +30°C a una humedad relativa de 15°C. al 80%
El sistema de radiografía digital ultra portátil (incluyendo el generador de rayos X y el detector digital) debe contar con un grado de protección contra el ingreso de partículas y líquidos de, al menos, IPX5 (o superior), de conformidad con la norma internacional IEC 60529.
15. Peso: Entre 5 kg. a 20 kg. con batería.
16. Se suministrará con todos los cables y conectores necesarios.
1 | 1.2 | Soporte / marco del generador de rayos X | 1. Ligero | Unidad
2. Movimientos verticales desde un rango de al menos 50 a 170 cm del suelo
3. Preferiblemente con una rotación de 90 grados alrededor del eje vertical.
4. Preferiblemente, totalmente contrapesada para un movimiento seguro y fácil. Especifique el sistema de contrapeso.
1 | 1.3 | Detector de rayos x | Dimensión: | Unidad
1. Área del detector activo no menos de 35 * 43 cm, inalámbrico, tecnología non-glas o equivalente.
Características:
2. Tiempo para mostrar la imagen después de la exposición no más de 10 segundos
3. Distancia entre píxeles no superior a 150 * 150 µm. Número de píxeles no inferior a 6 M
4. Resolución espacial preferiblemente mejor que 3 lp / mm
5. Preferiblemente DQE @ RQA5 al menos 70%
6. Preferiblemente rango dinámico del convertidor A / D de al menos 10 píxeles
Alimentado por batería recargable
7. Con un rango de fuente de energía de recarga de al menos 220 a 240 V 50-60 Hz o una matriz de transformador / condensador apropiado que se debe incluir para alcanzar este rango
8. Corrector / estabilizador de voltaje para permitir operaciones seguras y estables a ± 20% del voltaje nominal local
9. La capacidad total debe permitir al menos 100 radiografías de tórax a 90 KV.
10. Tiempo de carga (vacío a lleno) no superior a 5 horas. Preferiblemente con indicador / alarma de "batería baja"
11. Batería de iones de litio externa para el detector cuando corresponda, para reposiciones en caso de que sea necesario durante el trabajo de campo.
Otros requerimientos:
12. Condiciones de almacenamiento: Puede almacenarse a una temperatura ambiente de +10°C a +40°C a una humedad relativa de 15 a 80% y funcionar continuamente a una temperatura ambiente de +15°C a +30°C a una humedad relativa de 15 °C. al 80%. Indique las condiciones de almacenamiento del producto ofrecido en la columna L.
13. Peso: no debe exceder los 4 kg con batería. Indique el peso en la columna AH
14. Se suministrará con todos los cables y conectores necesarios.
1 | 1.4 | Soporte / marco del detector de rayos X | 1. Ligero | Unidad
2. Movimientos verticales desde un rango de al menos 50 a 170 cm desde el suelo
1 | 1.5 | Puesto de trabajo | 1. Un monitor integrado con tecnología FULL HD antirreflejo, tamaño ≥ 13" de al menos 2 megapíxeles. | Unidad
2. Procesador de última generación.
3. Memoria RAM de 16 GB
4. Disco duro SSD de 500 GB
5. Grado de protección IP: Certificación ambiental mínima de IPX5 (o superior)
6. Conectividad: Wi-Fi doble banda punto a punto con el detector.
7. Capacidad para recuperar, reproducir y almacenar imágenes de alta resolución (al menos 1920x1080) sin pérdida de calidad.
8. Los idiomas de visualización: español.
Computadora portátil (Notebook).
1 | 1.6 | Software | Software dedicado para la calibración y la gestión de imágenes, con todas las funciones siguientes que se incluirán y compatibilidad con DICOM/HL7 (almacenamiento y transferencia de imágenes) para integración con sistemas PACS/RIS: | Unidad
1. Registro de pacientes
2. Datos del paciente
3. Regulación de los parámetros de exposición
4. Procesamiento de imágenes (recortar, ampliar, ampliar, invertir, rotar, voltear, anotaciones, mediciones, colimación digital, etc.), visualización de imágenes, mejora de detalles y supresión de ruido, ecualización de tejidos.
5. Se requiere anotación alfanumérica de imágenes
6. Programa de radiografía de tórax por defecto con un rango de grosor del paciente de al menos 14 a 40 cm
7. Se requiere la función de retención de última imagen.
8. Almacenamiento de al menos 2000 imágenes, con capacidad para almacenamiento en medios extraíbles.
9. Interoperabilidad con el sistema de comunicación y archivo de imágenes (PACS) local y / o nacional, cuando esté disponible
10. Integración demostrada con más de 3 soluciones de detección asistida por computadora (CAD) impulsadas por IA
11. Se le entregará la licencia original a nombre del beneficiario final.
12. Especifique si se incluye CAD / AI. Si es así, envíe una oferta para el software CAD / AI.
Cumplimiento normativo, seguridad:
• Aprobación regulatoria por autoridades de referencia, como CE MDR, FDA o TGA.
• Cumplimiento con los requisitos de privacidad y protección de datos aplicables en el país de implementación.
• Gestión de calidad del software, ciclo de vida y gestión de riesgos, de acuerdo con estándares internacionales como ISO 13485, IEC 62304 e ISO 14971.
• Notificación y gestión de cambios/actualizaciones del software CAD, incluyendo control de versiones y comunicación oportuna de modificaciones que puedan afectar el desempeño o la interoperabilidad.
• Requisitos de ciberseguridad y protección de datos durante todo el ciclo de vida del dispositivo, en línea con las expectativas actuales de FDA, MDR de la Unión Europea y OMS. Adjuntar la documentación que describa la arquitectura de ciberseguridad, métodos de cifrado, respaldo y recuperación de datos, entre otros aspectos relevantes.
1 | 1.7 | Estuche / Bolsa para transporte | El estuche / mochila permitirá un transporte fácil y seguro del sistema de rayos X digital ultra portátil y liviano y los accesorios. Describa en detalle el producto ofrecido y cómo se embalan el sistema y los accesorios. | Unidad
1 | 1.8 | Sistema de carga externo | Sistema de energía externo (por ejemplo, sistema solar, banco de energía, base de carga, etc.) capaz de cargar todos los componentes eléctricos (generador, detector y estación de trabajo) del sistema de rayos X digital ultra portátil liviano. Especifique el sistema de carga externo que ofrece y proporcione especificaciones detalladas del producto ofrecido. | Unidad
1 | 1.9 | Sistema de rayos X digital ultra portátil y liviano, kit básico, instalación y capacitación | Paquete de instalación y formación: | Evento
1. Instalación y puesta en marcha:
• Descripción detallada del proceso de instalación, puesta en marcha y pruebas de aceptación del software CAD, incluyendo la configuración en idioma local, la verificación de la correcta instalación e integración, y la configuración de la conectividad de red cuando corresponda.
• Las pruebas de aceptación deben incluir la verificación de la capacidad de las baterías del generador y del detector, así como los tiempos de recarga.
• Como condición para la aceptación final, el proveedor deberá entregar un informe completo de instalación y puesta en marcha, indicando la versión del software instalada, manuales de usuario y servicio en español, procedimientos de control de calidad (QC) y demás documentación técnica pertinente.
2. Capacitación teórica y práctica en el lugar de al menos seis (6) operadores sobre seguridad, utilización, transporte y mantenimiento, impartida en español.
3. Suministro de al menos una (1) copia impresa y una (1) digital de los materiales de formación para cada alumno.
1 | 1.1 | Sistema de rayos X digital ultra portátil y liviano, kit básico, Garantía, 1 año incluido | Especificaciones de garantía de 1 año: | Evento
1. La garantía comenzará en la fecha de aceptación exitosa del usuario y cubrirá todos los componentes y accesorios (cuando corresponda) del sistema de rayos X digital ultra portátil.
2. Visitas para el mantenimiento preventivo y correctivo según sea necesario, incluidas las piezas de repuesto que se reemplazarán, el envío al lugar, la eliminación de las piezas defectuosas, el costo del trabajo de reemplazo, el transporte y los arreglos del personal
3. Mantenimiento correctivo: resolución del problema en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de notificación del problema.
4. Actualizaciones de software (cuando sea relevante)
5. Una (1) sesión de capacitación teórica y práctica de al menos dos (2) operadores / usuarios por sistema sobre seguridad, utilización, transporte y mantenimiento, impartida en español
Por favor especificar:
6. Si hay algún país excluido de la garantía
7. Si utiliza sus propios técnicos y / o agentes locales para el mantenimiento preventivo y correctivo. En el caso de agentes locales, comparta referencias rastreables y prueba de acuerdo / certificación de los fabricantes.
8. Si la garantía cubre un plan de contingencia para devolver productos sin costo en caso de que las reparaciones no se puedan realizar en el país
9. Si las piezas de repuesto están garantizadas al menos siete (7) años después de la fecha de compra
2 |  | Software CAD / AI para detección de TB, versión en línea (on-line) y fuera de línea (off-line) | Los requisitos de software son: | Kit | Hasta 6
Alcance:
1. Uso demostrado para leer y proporcionar una interpretación automatizada y estandarizada de radiografías digitales de tórax basadas en inteligencia artificial (IA) para la detección de tuberculosis.
2. Integración DICOM/HL7.
Operación:
3. Capacidad para operar al menos radiografía de tórax postero-anterior
4. Puntaje preestablecido para la detección de TB con la opción de que el usuario ajuste el puntaje umbral
5. Capacidad para operar sin conexión en bases de datos de imágenes
6. Sistema de respaldo de datos en un servidor elegido por el usuario, con flexibilidad para las ubicaciones del servicio local. Describa todas las opciones posibles que ofrece.
Actuación:
7. Demostración del sistema en comparación con el cultivo y/o GeneXpert: un área bajo la curva de operación del receptor (ROC) de al menos 0,80; una sensibilidad de al menos el 90% y una especificidad de al menos el 50%
8. Los resultados se muestran preferiblemente a través de un resultado binario para la TB, valores continuos para la probabilidad de TB y un mapa de calor que muestra las áreas de anomalía.
Integración:
9. Interoperabilidad con el sistema de comunicación y archivo de imágenes (PACS) y el sistema de información radiológica (RIS)
10. Capacidad para anonimizar los datos DICOM del paciente.
11. Integración avanzada que incluye lista de trabajo, transferencia de datos, D.3, HL7 y conectividad con PACS.
Soporte y mantenimiento de 1 año que incluye:
12. Parches, actualizaciones y actualizaciones de software gratuitos
13. El soporte técnico deberá estar disponible durante el horario laboral correspondiente a la zona horaria local del cliente. El soporte deberá prestarse en español o, como mínimo, contar con servicios de traducción al español para garantizar una comunicación efectiva con los usuarios finales y el personal técnico.
2 | 2.1 | Instalación y formación | Paquete de instalación y formación: | Evento
1. Entorno operativo del software y configuración del servidor
2. Instalación en el sitio o en línea / fuera del sitio de software y hardware (es) y calibración según los requisitos del usuario. Describa todas las opciones posibles que ofrece.
3. Capacitación teórica y práctica en el sitio o en línea / fuera del sitio de al menos seis (6) operadores / radiógrafos sobre administración y utilización de software, impartida en español. Describa todas las opciones posibles que ofrece.
4. Suministro de al menos una (1) copia impresa y una (1) digital del material de formación para cada alumno.
5. Validación clínica de referencia durante la instalación: Tras la instalación, el proveedor deberá demostrar el funcionamiento satisfactorio del flujo completo de adquisición de imágenes y procesamiento mediante IA/CAD utilizando un conjunto representativo de imágenes DICOM de prueba proporcionadas por el comprador o por el fabricante. La demostración deberá confirmar la correcta adquisición de imágenes, transferencia de datos, procesamiento por IA, generación de puntajes, visualización de mapas de calor (heatmaps), almacenamiento de datos y exportación de informes. Esta prueba tiene como objetivo verificar la correcta instalación e integración del sistema y no sustituye una validación clínica independiente del desempeño diagnóstico del software CAD.
2 | 2.2 | Soporte y mantenimiento - 1 año | Especificaciones de soporte y mantenimiento por 1 año: | Evento
1. Parches, actualizaciones y actualizaciones de software gratuitas (cuando sea relevante)
2. El soporte técnico deberá estar disponible durante el horario laboral correspondiente a la zona hora
El soporte deberá prestarse en español o, como mínimo, contar con servicios de traducción al español, comunicación efectiva con los usuarios finales y el personal técnico.
3. Mantenimiento correctivo según sea necesario, hardware que se reemplazará, envío al lugar, eliminando las piezas defectuosas, costo del trabajo de reemplazo, transporte del personal y arreglos
4. Capacitación en línea / fuera del sitio para al menos seis (6) operadores / radiógrafos
3 |  | Chaleco o delantal plomado | Fabricado en material flexible de protección radiológica, pudiendo ser plomado o material compuesto libre de plomo, siempre que proporcione la atenuación radiológica especificada. Equivalencia mínima de 0,50 mm de plomo (Pb) en la zona frontal, o equivalente de atenuación certificado. Diseño ergonómico, flexible y de fácil colocación. Cobertura suficiente de tórax, abdomen, pelvis y laterales del cuerpo. Cierre ajustable mediante sistema de velcro, broches o equivalente. Disponible en talla Mediano. Debe contar con certificado del fabricante que indique la equivalencia en plomo (mm Pb), condiciones de ensayo y rango de energía/tensión utilizado. Deberá cumplir con la normativa paraguaya vigente de protección y seguridad radiológica establecida por la ARRN y con las normas técnicas internacionales aplicables. | Unidad | 3 unidades por Equipo: hasta 18 unidades
4 |  | Protector de tiroides | Fabricado en material flexible de protección radiológica, plomado o compuesto libre de plomo con equivalente de atenuación certificado. Equivalencia mínima de 0,50 mm Pb, o equivalente de atenuación certificado. Debe proporcionar cobertura de la región anterior del cuello, incluyendo la totalidad de la zona tiroidea. Cierre posterior ajustable y cómodo. Debe permitir su utilización conjuntamente con el delantal/chaleco de protección. Debe contar con certificación del fabricante de la equivalencia de atenuación en mm Pb. Cumplimiento de la normativa vigente de la ARRN y normas técnicas internacionales aplicables. | Unidad | 3 unidades por Equipo: hasta 18 unidades
5 |  | Gafas | Lentes fabricados en vidrio plomado o material equivalente con protección radiológica certificada. Equivalencia mínima recomendada de 0,50 mm Pb en la dirección frontal, con protección lateral equivalente o superior cuando corresponda. Diseño envolvente o con protección lateral que cubra adecuadamente la región orbital. Montura liviana, ergonómica y ajustable, apta para uso prolongado. Deben contar con certificación del fabricante que indique la equivalencia de plomo y las condiciones/rango de energía de ensayo. Cumplimiento de la normativa vigente de protección y seguridad radiológica de la ARRN y normas técnicas internacionales aplicables. | Unidad | 3 unidades por Equipo: hasta 18 unidades
6 |  | Logística para el traslado de los equipos hasta el/los punto/s de instalación por lugar de entrega. | Lista priorizada de lugares de entrega
1. Centro Penitenciario de Reinserción Social "Martín Mendoza" en Emboscada, Dpto. de Cordillera
2. Penitenciaría Regional de Encarnación, Dpto. de Itapúa
3. Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero, Dpto. de Amambay
4. Penitenciaría Nacional de Tacumbú, Asunción
5. Programa Nacional del VIH/SIDA e ITS (PRONASIDA), Asunción
6. Penitenciaria Regional de Concepción, Concepción
7 |  | ACCESORIOS | Listado Detallado de Componentes, Repuestos y Accesorios: El oferente deberá adjuntar en su propuesta tun desglose analítico e inventariado de la totalidad de los componentes, accesorios, cables, adaptadores y repuestos suministrados de fábrica con el equipo. No se aceptarán ofertas con descripciones ambiguas o globales (ej. "kit listo para usar"), debiendo especificarse marca, modelo y número de parte de cada elemento para garantizar la total claridad de los bienes adquiridos y facilitar la planificación futura del mantenimiento preventivo y correctivo.
Kits de Baterías de Respaldo para Operación Continua (Autonomía Ampliada): Con el objetivo de maximizar la capacidad operativa durante jornadas extensas de tamizaje o cribado en terreno, y mitigar las limitaciones de sistemas ultra portátiles con autonomía reducida por carga (especialmente aquellos modelos con rendimiento menor a 100 exposiciones por ciclo), se exigirá de forma obligatoria el siguiente esquema de respaldo energético:
Unidad Generadora (Monobloque): El diseño del generador deberá incorporar, de preferencia, un sistema batería desmontable, removible y fácilmente reemplazable por el operador en campo sin necesidad de herramientas especiales. Se solicita, de manera opcional, incluir en la oferta, al menos, una (1) batería adicional de respaldo/repuesto, idéntica a la principal, junto con su respectivo cargador externo de mesa (base de carga independiente), cuando la tecnología del fabricante lo permita.
Detector de Panel Plano (FPD): El panel detector deberá estar equipado, preferiblemente, con tecnología de batería de iones de litio (Li-ion) independiente, removible e intercambiable en caliente o de forma simple durante el trabajo de campo. El proveedor deberá suministrar e incluir en la oferta base el kit de baterías necesario para asegurar el relevo energético durante la jornada de trabajo, cuando aplique según la arquitectura del dispositivo.